## 数据汇总
产品型号： | T53-F319-16.384MHz |  | 温补晶体振荡器最终检验记录 |  |  |  |  | 版号:B
标称频率： | 16.384 | MHz |  |  |  |  | -1 | NO: | 20130312005
产品系列号 | 频率精确度/ppm | 频率精确度/Hz | 工作电流/mA | 高/低电平 |  | 上升/下降/ns | 占空比/% | 波形 | 判定结果
|  |  |  | 高电平（V） | 低电平（V）
| 0～+0.5 | 0～+0.5 | ≤10mA | ≥2.4V | ≤0.4V | ≤10ns | 45%～55%
1 | 0.38727 | 6.345 | 6.6 | 2.86 | -0.002 | 2.08 | 51.26 | HCMOS | 合格 | 16384006.345
2 | 6.8804 | 112.7277 | 10.2 | 4.95 | 0.01 | 1.72 | 51.8 | HCMOS | 不合格 | 16384112.7277
3 | 0.43345 | 7.1017 | 7.3 | 2.814 | -0.014 | 2.12 | 51.62 | HCMOS | 合格 | 16384007.1017
4 | -6.9652 | -114.1183 | 9.8 | 4.98 | -0.02 | 1.72 | 52.08 | HCMOS | 不合格 | 16383885.8817
5 | 0.10669 | 1.748 | 6.6 | 2.82 | 0.01 | 2 | 51.68 | HCMOS | 合格 | 16384001.748
6 | -0.23627 | -3.871 | 7.3 | 2.814 | -0.014 | 2 | 51.56 | HCMOS | 不合格 | 16383996.129
7 | 0.15914 | 2.6073 | 7 | 2.814 | -0.014 | 2 | 51.06 | HCMOS | 合格 | 16384002.6073
8 | 0.60958 | 9.9873 | 7.3 | 2.836 | -0.014 | 2 | 51.54 | HCMOS | 不合格 | 16384009.9873
9 | 0.5861 | 9.6027 | 7.1 | 2.796 | -0.008 | 2.04 | 51.4 | HCMOS | 不合格 | 16384009.6027
10 | 0.59568 | 9.7597 | 7.3 | 2.86 | -0.014 | 2.04 | 51.82 | HCMOS | 不合格 | 16384009.7597
11 | 无输出 | [7 empty] | 不合格

## 波形
产品型号 | 判定 | 工单号 | 产品波形 | 波形判定 | 最大电压 | 最小电压 | 正占空比 | 上升时间 | 下降时间 | 测试时间 | 操作员
T53-F319-16.384MHz | 合格 | 1 | Square | 正常 | 2.86 | -0.002 | 51.26 | 2 | 2.08 | 2017-06-13 10:39 | 孙会影
T53-F319-16.384MHz | 不合格 | 2 | Square | 正常 | 4.95 | 0.01 | 51.8 | 1.64 | 1.72 | 2017-06-13 10:41 | 孙会影
T53-F319-16.384MHz | 合格 | 3 | Square | 正常 | 2.814 | -0.014 | 51.62 | 2.08 | 2.12 | 2017-06-13 10:45 | 孙会影
T53-F319-16.384MHz | 不合格 | 4 | Square | 正常 | 4.98 | -0.02 | 52.08 | 1.44 | 1.72 | 2017-06-13 10:47 | 孙会影
T53-F319-16.384MHz | 合格 | 5 | Square | 正常 | 2.82 | 0.01 | 51.68 | 2.12 | 2 | 2017-06-13 10:49 | 孙会影
T53-F319-16.384MHz | 合格 | 6 | Square | 正常 | 2.814 | -0.014 | 51.56 | 2.04 | 2 | 2017-06-13 10:50 | 孙会影
T53-F319-16.384MHz | 合格 | 7 | Square | 正常 | 2.814 | -0.014 | 51.06 | 2.04 | 2 | 2017-06-13 10:51 | 孙会影
T53-F319-16.384MHz | 合格 | 8 | Square | 正常 | 2.836 | -0.014 | 51.54 | 2.04 | 2 | 2017-06-13 10:52 | 孙会影
T53-F319-16.384MHz | 合格 | 9 | Square | 正常 | 2.796 | -0.008 | 51.4 | 2 | 2.04 | 2017-06-13 10:53 | 孙会影
T53-F319-16.384MHz | 合格 | 10 | Square | 正常 | 2.86 | -0.014 | 51.82 | 1.96 | 2.04 | 2017-06-13 10:54 | 孙会影
T53-F319-16.384MHz | 不合格 | 11 | Square | 正常 | 9.9e+37 | 7.92e+37 | 100 | 0 | 0 | 2017-06-13 10:57 | 孙会影

## 频率
产品型号 | 工单号 | 稳定电流 | 准确度 | 电源特性负 | 电源特性正 | 负载特性负 | 负载特性正 | 测试时间 | 判定
T53-F319-16.384MHz | 1 | 6.6 | 16384006.345 | 0.14242 | 1.18 | -0.30518 | -0.20345 | 2017-06-13 11:38 | 不合格
T53-F319-16.384MHz | 2 | 10.2 | 16384112.7277 | -2.2583 | -6.1849 | -9.3587 | -1.5055 | 2017-06-13 11:40 | 不合格
T53-F319-16.384MHz | 3 | 7.3 | 16384007.1017 | -103.8208 | 192.22 | -3.6621 | -0.061035 | 2017-06-13 12:18 | 不合格
T53-F319-16.384MHz | 4 | 9.8 | 16383885.8817 | 0.38656 | -1.6683 | 0.69173 | -0.04069 | 2017-06-13 12:13 | 不合格
T53-F319-16.384MHz | 5 | 6.6 | 16384001.748 | 0.38656 | 1.0579 | -0.91553 | -0.4069 | 2017-06-13 11:47 | 不合格
T53-F319-16.384MHz | 6 | 7.3 | 16383996.129 | -101.1352 | 180.9488 | 1.4445 | 1.8921 | 2017-06-13 11:57 | 不合格
T53-F319-16.384MHz | 7 | 7 | 16384002.6073 | -98.3683 | 181.5389 | -2.8076 | -1.0376 | 2017-06-13 11:59 | 不合格
T53-F319-16.384MHz | 8 | 7.3 | 16384009.9873 | -104.6549 | 195.4752 | 0.20345 | 0.28483 | 2017-06-13 12:02 | 不合格
T53-F319-16.384MHz | 9 | 7.1 | 16384009.6027 | -103.4546 | 188.3748 | -0.26449 | 0.20345 | 2017-06-13 12:03 | 不合格
T53-F319-16.384MHz | 10 | 7.3 | 16384009.7597 | -100.9114 | 187.8662 | -0.04069 | -0.59001 | 2017-06-13 12:05 | 不合格
T53-F319-16.384MHz | 11 | 455.5 | 3066.0936 | -9861.7848 | -133991.3044 | 19108.6228 | 8273.2286 | 2017-06-13 12:07 | 不合格