晶体振荡器测试报告

产品型号：  OS70504A-ACAN-80.00MHz

测试单位： 广东大普通信技术有限公司

报告编号：        20191207001

编 写/时 间：   周  闯     2019.12.07

校 对/时 间：   王相健     2019.12.09

审 核/时 间：   赵  龙     2019.12.09

目录

1.	问题描述	3

2.	产品外观检测	3

3.	电性能指标检测	4

2.1产品常规参数情况	4

2.2主要测试仪器设备	4

2.3 常规性能指标测试记录及结果	4

2.3.1产品常规指标测试数据	4

2.3.2 产品输出波形图	4

2.4 温度特性测试	5

3. 报告结论	5

- 问题描述

2019年12月06日，收到客户反馈我司出货的OS70504A-ACAN-80.00MHz产品，在客户端测试输出异常（不起振）5pcs；

- 产品外观检测

使用放大镜检查产品外观，未发现明显刮伤、撞痕等外观不良，封壳良好。

该晶振焊盘没有上锡，确认客户未使用过该晶振。

| 产品编号 | 正面 | 底面 |
| --- | --- | --- |
| #1 |  |  |
| #2 |  |  |

图1 客退品外观

- 电性能指标检测

## 2.1产品常规参数情况

表1 常规参数表（规格书要求）

| 产品型号 | 频率精确度 | 工作电流 | 上升/下降 | 高/低电平 |  | 占空比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OS70504A-ACAN-80.00MHz | -25ppm~25ppm | ≤25mA | ≤5ns | ≥2.97V | ≤0.33V | 40%～60% |

## 2.2主要测试仪器设备

表2 主要测试仪器设备表

| 仪器名称 | 品牌 | 型号 |
| --- | --- | --- |
| 电源 | Lwdqgs | APS-1505 |
| 频率计 | Agilent | 53220A |
| 探笔 | Keysight | N2890A |
| 数字万用表 | Agilent | 34401A |
| 示波器 | Agilent | DSO7104B |
| 温度试验箱 | Komeg | KMH-64 |

## 2.3 常规性能指标测试记录及结果

### 2.3.1产品常规指标测试数据

表3常规指标测试数据

| 产品编号 | 频率精确度 | 工作电流 | 上升/下降 | 高/低电平 |  | 占空比 | 波形 | 判定结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ppb | mA | ns | 高电平(V) | 低电平(V) | % |  |  |
|  | -25ppm~25ppm | ≤25mA | ≤5ns | ≥2.97V | ≤0.33V | 40%～60% |  |  |
| #1 | 4.21 | 10 | 0.6 | 3.18 | -0.01 | 52.4 | HCMOS | 合格 |
| #2 | 5.09 | 10 | 0.6 | 3.18 | -0.01 | 52.4 | HCMOS | 合格 |
| #3 | 0.75 | 10 | 0.6 | 3.24 | -0.04 | 52.4 | HCMOS | 合格 |
| #4 | 3.17 | 10.2 | 0.55 | 3.21 | -0.04 | 52.4 | HCMOS | 合格 |
| #5 | 5.84 | 10.3 | 0.55 | 3.18 | -0.1 | 52.4 | HCMOS | 合格 |

### 2.3.2 产品输出波形图

常温下复测客退品的输出波形如下图所示：

| #1产品输出波形 | #2产品输出波形 | #3产品输出波形 |
| --- | --- | --- |

| #4产品输出波形 | #5产品输出波形 |
| --- | --- |

图2 晶振复测波形图

产品常温性能指标进行复测，产品输出频率、波形、工作电流、高/低电平、占空比测试均合格，符合规格书要求；

## 2.4 温度特性测试

由于产品常规性能指标测试合格，下面将产品放在温度试验箱中通电测试产品的温度特性，温度范围为-40℃~85℃，温度特性要求-50ppm~50ppm，测试结果符合规格书要求，如下图所示：

图3 晶振温度特性曲线

# 3. 报告结论

综合上述测试结果可知，客退产品各项常规指标以及温度特性（-40℃~85℃）复测合格，满足规格书要求。按规格书要求的测试环境测试客退品波形输出正常，满足要求。

------报告结束------